## Sheet1
ファイル名：三段分岐 v.4.3 （三段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin <2002/05/21>
このエクセル表は「三段枝分かれ分析」を行うための入力シートと計算結果シートからなっています。
Sheet1では、統計データのタイトル、解析用数値、および測定データの入力を行います。
・このマクロで処理できる測定データ数は最大５０ｘ５０ｘ５０ｘ５０です。
・タイトルや解析用数値は「空色のセル」に入力して下さい。
・測定データはマトリックス表（i, j, k 行 l 列）を作ってその中に入力して下さい。
・最後に、測定データ（1,1,1,1）のセル位置を行列の数字で入力して、下の「ピンク色のボタン」を押して下さい。
Sheet2には、最終の計算結果（ANOVA表と不確かさに関する統計量）が出力されます。
また、有意確率が0.05以下のセルおよび分散が負のセルの色がレンガ色に変わります。
（注１）Sheet1の入力データの周りに計算途中の経過が示されます。次の計算を行う前に消しても構いません。
（注２）下の「薄緑色のボタン」を押すと入力データがSheet3にSPSS統計解析用データシートとして並び替えられます。
（注３）下の「灰色のボタン」を押すとSheet3のSPSS統計解析用データシートをSheet1のデータシートに変換できます。
（注４）右の「緋色のボタン」を押すとSheet１の入力データ表および計算途中経過をすべて消すことができます。
呼称濃度 |  |  | 1000 | mg/L |  | 変動要因 と水準数 | 日間変動 |  | i : p = | 2 |  | 値付けの 水準数 | i : p' = | 1
純度の標準不確かさ uP |  |  | 0.015 | % relative |  |  | 調製間変動 |  | j : ｑ＝ | 4 |  |  | j : ｑ'＝ | 1
溶媒中の不純物の検出限界 limit |  |  | 1000 | μg/L |  |  | アンプル間変動 |  | k : r＝ | 4 |  |  | k : r'＝ | 1
[7 empty] | 測定誤差変動 |  | l : n＝ | 3 |  |  | l : n'＝ | 3
[6 empty] | 測定データ（1,1,1,1）のセル位置 |  |  | ijk (111) | 32
[9 empty] | l (1) | 4
タイトル | 1,2-ジクロロプロパン：メタノール溶媒・1000ppm (生データ：12DCP-m-h、解析用に並べ替えたデータ：A12DCP-m-h）
三段枝分かれ分析 |  |  | l
i | j | k | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 1 | 1002.2 | 1000.3 | 1002.5
1 | 1 | 2 | 1000.9 | 1002.2 | 999
1 | 1 | 3 | 997.3 | 1000.7 | 999.5
1 | 1 | 4 | 998.1 | 1000.1 | 1000.7
1 | 2 | 1 | 1001.5 | 999.2 | 998.8
1 | 2 | 2 | 998 | 999.3 | 998.6
1 | 2 | 3 | 999.7 | 999.7 | 998.2
1 | 2 | 4 | 998.6 | 998.3 | 996.8
1 | 3 | 1 | 1001 | 1003.4 | 1004.4
1 | 3 | 2 | 1000.5 | 1000.7 | 999.6
1 | 3 | 3 | 997 | 998.6 | 998
1 | 3 | 4 | 998.3 | 1001.2 | 998.4
1 | 4 | 1 | 1001.9 | 1003.4 | 1001.7
1 | 4 | 2 | 999.6 | 1000.2 | 994.5
1 | 4 | 3 | 998 | 999.4 | 998.6
1 | 4 | 4 | 1002.3 | 1000.6 | 998.9
2 | 1 | 1 | 1002.7 | 998.6 | 1001.8
2 | 1 | 2 | 1000.6 | 999.1 | 1002.6
2 | 1 | 3 | 1003.2 | 1001.4 | 1001
2 | 1 | 4 | 1000.7 | 998.8 | 999.6
2 | 2 | 1 | 1000.4 | 1001.6 | 999.6
2 | 2 | 2 | 998.7 | 1000 | 1000.3
2 | 2 | 3 | 999.9 | 998.9 | 1001.2
2 | 2 | 4 | 1001.1 | 999.1 | 1000.8
2 | 3 | 1 | 999.2 | 998.2 | 1000.5
2 | 3 | 2 | 999 | 997.6 | 1000
2 | 3 | 3 | 998.8 | 1001.4 | 1000.7
2 | 3 | 4 | 999.8 | 1001 | 998.6
2 | 4 | 1 | 1000.2 | 999.1 | 1000.4
2 | 4 | 2 | 1001.1 | 999.4 | 998.9
2 | 4 | 3 | 1001.2 | 1001.7 | 1003.5
2 | 4 | 4 | 1001.7 | 1000.5 | 999
|  | ΣΣΣΣxijkl | 96003.6
|  | x_ | 1000.0375
[6 empty] | nijk | Tijk. | xijk_ | ΣΣΣxijk_ | xij_ | ΣΣxij_ | xi_ | x_ | xijk_-xij_ | (xijk_-xij_)^2 | xij_-xi_ | (xij_-xi_)^2 | xi_-x_ | (xi_-x_)^2
|  | 変換xijkl | 2.1625 | 0.2625 | 2.4625 | 3 | 4.8875 | 1.6292 | 3.05 | 0.25417 | -11.4 | -0.2375 | 0 | 1.375 | 1.8906 | 0.49167 | 0.24174 | -0.2375 | 0.056406
|  |  | 0.8625 | 2.1625 | -1.0375 | 3 | 1.9875 | 0.6625 | [5 empty] | 0.40833 | 0.16674
|  |  | -2.7375 | 0.6625 | -0.5375 | 3 | -2.6125 | -0.87083 | [5 empty] | -1.125 | 1.2656
|  |  | -1.9375 | 0.0625 | 0.6625 | 3 | -1.2125 | -0.40417 | [5 empty] | -0.65833 | 0.4334
|  |  | 1.4625 | -0.8375 | -1.2375 | 3 | -0.6125 | -0.20417 | -13.75 | -1.1458 |  |  |  | 0.94167 | 0.88674 | -0.90833 | 0.82507
|  |  | -2.0375 | -0.7375 | -1.4375 | 3 | -4.2125 | -1.4042 | [5 empty] | -0.25833 | 0.066736
|  |  | -0.3375 | -0.3375 | -1.8375 | 3 | -2.5125 | -0.8375 | [5 empty] | 0.30833 | 0.095069
|  |  | -1.4375 | -1.7375 | -3.2375 | 3 | -6.4125 | -2.1375 | [5 empty] | -0.99167 | 0.9834
|  |  | 0.9625 | 3.3625 | 4.3625 | 3 | 8.6875 | 2.8958 | 0.65 | 0.054167 |  |  |  | 2.8417 | 8.0751 | 0.29167 | 0.085069
|  |  | 0.4625 | 0.6625 | -0.4375 | 3 | 0.6875 | 0.22917 | [5 empty] | 0.175 | 0.030625
|  |  | -3.0375 | -1.4375 | -2.0375 | 3 | -6.5125 | -2.1708 | [5 empty] | -2.225 | 4.9506
|  |  | -1.7375 | 1.1625 | -1.6375 | 3 | -2.2125 | -0.7375 | [5 empty] | -0.79167 | 0.62674
|  |  | 1.8625 | 3.3625 | 1.6625 | 3 | 6.8875 | 2.2958 | -1.35 | -0.1125 |  |  |  | 2.4083 | 5.8001 | 0.125 | 0.015625
|  |  | -0.4375 | 0.1625 | -5.5375 | 3 | -5.8125 | -1.9375 | [5 empty] | -1.825 | 3.3306
|  |  | -2.0375 | -0.6375 | -1.4375 | 3 | -4.1125 | -1.3708 | [5 empty] | -1.2583 | 1.5834
|  |  | 2.2625 | 0.5625 | -1.1375 | 3 | 1.6875 | 0.5625 | [5 empty] | 0.675 | 0.45562
|  |  | 2.6625 | -1.4375 | 1.7625 | 3 | 2.9875 | 0.99583 | 9.65 | 0.80417 | 11.4 | 0.2375 |  | 0.19167 | 0.036736 | 0.56667 | 0.32111 | 0.2375 | 0.056406
|  |  | 0.5625 | -0.9375 | 2.5625 | 3 | 2.1875 | 0.72917 | [5 empty] | -0.075 | 0.005625 |  |  |  |  | 5.415 | =ΣΣΣnijk(xi_-x_)^2 = SSp
|  |  | 3.1625 | 1.3625 | 0.9625 | 3 | 5.4875 | 1.8292 | [5 empty] | 1.025 | 1.0506
|  |  | 0.6625 | -1.2375 | -0.4375 | 3 | -1.0125 | -0.3375 | [5 empty] | -1.1417 | 1.3034
|  |  | 0.3625 | 1.5625 | -0.4375 | 3 | 1.4875 | 0.49583 | 1.15 | 0.095833 |  |  |  | 0.4 | 0.16 | -0.14167 | 0.020069
|  |  | -1.3375 | -0.0375 | 0.2625 | 3 | -1.1125 | -0.37083 | [5 empty] | -0.46667 | 0.21778
|  |  | -0.1375 | -1.1375 | 1.1625 | 3 | -0.1125 | -0.0375 | [5 empty] | -0.13333 | 0.017778
|  |  | 1.0625 | -0.9375 | 0.7625 | 3 | 0.8875 | 0.29583 | [5 empty] | 0.2 | 0.04
|  |  | -0.8375 | -1.8375 | 0.4625 | 3 | -2.2125 | -0.7375 | -5.65 | -0.47083 |  |  |  | -0.26667 | 0.071111 | -0.70833 | 0.50174
|  |  | -1.0375 | -2.4375 | -0.0375 | 3 | -3.5125 | -1.1708 | [5 empty] | -0.7 | 0.49
|  |  | -1.2375 | 1.3625 | 0.6625 | 3 | 0.7875 | 0.2625 | [5 empty] | 0.73333 | 0.53778
|  |  | -0.2375 | 0.9625 | -1.4375 | 3 | -0.7125 | -0.2375 | [5 empty] | 0.23333 | 0.054444
|  |  | 0.1625 | -0.9375 | 0.3625 | 3 | -0.4125 | -0.1375 | 6.25 | 0.52083 |  |  |  | -0.65833 | 0.4334 | 0.28333 | 0.080278
|  |  | 1.0625 | -0.6375 | -1.1375 | 3 | -0.7125 | -0.2375 | [5 empty] | -0.75833 | 0.57507 |  |  | 25.0883 | =ΣΣΣnijk(xij_-xi_)^2 = SSq
|  |  | 1.1625 | 1.6625 | 3.4625 | 3 | 6.2875 | 2.0958 | [5 empty] | 1.575 | 2.4806
|  |  | 1.6625 | 0.4625 | -1.0375 | 3 | 1.0875 | 0.3625 | [5 empty] | -0.15833 | 0.025069
[6 empty] | 2.0236e-11 | = T | [8 empty] | 114.4217 | =ΣΣΣnijk(xijk_-xij_)^2 = SSr
|  | sumn = ΣΣΣnijk = |  |  | 96 | 4.0951e-22 | = T^2
|  | CF = T^2/ΣΣΣnijk = |  |  | 4.2657e-24
|  | xijkl^2 | 4.6764 | 0.068906 | 6.0639
|  |  | 0.74391 | 4.6764 | 1.0764
|  |  | 7.4939 | 0.43891 | 0.28891
|  |  | 3.7539 | 0.0039063 | 0.43891
|  |  | 2.1389 | 0.70141 | 1.5314
|  |  | 4.1514 | 0.54391 | 2.0664
|  |  | 0.11391 | 0.11391 | 3.3764
|  |  | 2.0664 | 3.0189 | 10.4814
|  |  | 0.92641 | 11.3064 | 19.0314
|  |  | 0.21391 | 0.43891 | 0.19141
|  |  | 9.2264 | 2.0664 | 4.1514
|  |  | 3.0189 | 1.3514 | 2.6814
|  |  | 3.4689 | 11.3064 | 2.7639
|  |  | 0.19141 | 0.026406 | 30.6639
|  |  | 4.1514 | 0.40641 | 2.0664
|  |  | 5.1189 | 0.31641 | 1.2939
|  |  | 7.0889 | 2.0664 | 3.1064
|  |  | 0.31641 | 0.87891 | 6.5664
|  |  | 10.0014 | 1.8564 | 0.92641
|  |  | 0.43891 | 1.5314 | 0.19141
|  |  | 0.13141 | 2.4414 | 0.19141
|  |  | 1.7889 | 0.0014062 | 0.068906
|  |  | 0.018906 | 1.2939 | 1.3514
|  |  | 1.1289 | 0.87891 | 0.58141
|  |  | 0.70141 | 3.3764 | 0.21391
|  |  | 1.0764 | 5.9414 | 0.0014062
|  |  | 1.5314 | 1.8564 | 0.43891
|  |  | 0.056406 | 0.92641 | 2.0664
|  |  | 0.026406 | 0.87891 | 0.13141
|  |  | 1.1289 | 0.40641 | 1.2939
|  |  | 1.3514 | 2.7639 | 11.9889
|  |  | 2.7639 | 0.21391 | 1.0764
[6 empty] | 263.465 | =ΣΣΣΣxijkl^2
|  | xijkl-xijk_ | 0.53333 | -1.3667 | 0.83333
|  |  | 0.2 | 1.5 | -1.7
|  |  | -1.8667 | 1.5333 | 0.33333
|  |  | -1.5333 | 0.46667 | 1.0667
|  |  | 1.6667 | -0.63333 | -1.0333
|  |  | -0.63333 | 0.66667 | -0.033333
|  |  | 0.5 | 0.5 | -1
|  |  | 0.7 | 0.4 | -1.1
|  |  | -1.9333 | 0.46667 | 1.4667
|  |  | 0.23333 | 0.43333 | -0.66667
|  |  | -0.86667 | 0.73333 | 0.13333
|  |  | -1 | 1.9 | -0.9
|  |  | -0.43333 | 1.0667 | -0.63333
|  |  | 1.5 | 2.1 | -3.6
|  |  | -0.66667 | 0.73333 | -0.066667
|  |  | 1.7 | 2.2704e-13 | -1.7
|  |  | 1.6667 | -2.4333 | 0.76667
|  |  | -0.16667 | -1.6667 | 1.8333
|  |  | 1.3333 | -0.46667 | -0.86667
|  |  | 1 | -0.9 | -0.1
|  |  | -0.13333 | 1.0667 | -0.93333
|  |  | -0.96667 | 0.33333 | 0.63333
|  |  | -0.1 | -1.1 | 1.2
|  |  | 0.76667 | -1.2333 | 0.46667
|  |  | -0.1 | -1.1 | 1.2
|  |  | 0.13333 | -1.2667 | 1.1333
|  |  | -1.5 | 1.1 | 0.4
|  |  | -2.9801e-09 | 1.2 | -1.2
|  |  | 0.3 | -0.8 | 0.5
|  |  | 1.3 | -0.4 | -0.9
|  |  | -0.93333 | -0.43333 | 1.3667
|  |  | 1.3 | 0.1 | -1.4
|  | (xijkl-xijk_)^2 | 0.28444 | 1.8678 | 0.69444
|  |  | 0.04 | 2.25 | 2.89
|  |  | 3.4844 | 2.3511 | 0.11111
|  |  | 2.3511 | 0.21778 | 1.1378
|  |  | 2.7778 | 0.40111 | 1.0678
|  |  | 0.40111 | 0.44444 | 0.0011111
|  |  | 0.25 | 0.25 | 1
|  |  | 0.49 | 0.16 | 1.21
|  |  | 3.7378 | 0.21778 | 2.1511
|  |  | 0.054444 | 0.18778 | 0.44444
|  |  | 0.75111 | 0.53778 | 0.017778
|  |  | 1 | 3.61 | 0.81
|  |  | 0.18778 | 1.1378 | 0.40111
|  |  | 2.25 | 4.41 | 12.96
|  |  | 0.44444 | 0.53778 | 0.0044445
|  |  | 2.89 | 5.1547e-26 | 2.89
|  |  | 2.7778 | 5.9211 | 0.58778
|  |  | 0.027778 | 2.7778 | 3.3611
|  |  | 1.7778 | 0.21778 | 0.75111
|  |  | 1 | 0.81 | 0.01
|  |  | 0.017778 | 1.1378 | 0.87111
|  |  | 0.93444 | 0.11111 | 0.40111
|  |  | 0.01 | 1.21 | 1.44
|  |  | 0.58778 | 1.5211 | 0.21778
|  |  | 0.01 | 1.21 | 1.44
|  |  | 0.017778 | 1.6044 | 1.2844
|  |  | 2.25 | 1.21 | 0.16
|  |  | 8.8808e-18 | 1.44 | 1.44
|  |  | 0.09 | 0.64 | 0.25
|  |  | 1.69 | 0.16 | 0.81
|  |  | 0.87111 | 0.18778 | 1.8678
|  |  | 1.69 | 0.01 | 1.96
[6 empty] | 118.54 | =ΣΣΣΣ(xijkl-xijk_)^2 = SSe
|  | xijkl-x_ | 2.1625 | 0.2625 | 2.4625
|  |  | 0.8625 | 2.1625 | -1.0375
|  |  | -2.7375 | 0.6625 | -0.5375
|  |  | -1.9375 | 0.0625 | 0.6625
|  |  | 1.4625 | -0.8375 | -1.2375
|  |  | -2.0375 | -0.7375 | -1.4375
|  |  | -0.3375 | -0.3375 | -1.8375
|  |  | -1.4375 | -1.7375 | -3.2375
|  |  | 0.9625 | 3.3625 | 4.3625
|  |  | 0.4625 | 0.6625 | -0.4375
|  |  | -3.0375 | -1.4375 | -2.0375
|  |  | -1.7375 | 1.1625 | -1.6375
|  |  | 1.8625 | 3.3625 | 1.6625
|  |  | -0.4375 | 0.1625 | -5.5375
|  |  | -2.0375 | -0.6375 | -1.4375
|  |  | 2.2625 | 0.5625 | -1.1375
|  |  | 2.6625 | -1.4375 | 1.7625
|  |  | 0.5625 | -0.9375 | 2.5625
|  |  | 3.1625 | 1.3625 | 0.9625
|  |  | 0.6625 | -1.2375 | -0.4375
|  |  | 0.3625 | 1.5625 | -0.4375
|  |  | -1.3375 | -0.0375 | 0.2625
|  |  | -0.1375 | -1.1375 | 1.1625
|  |  | 1.0625 | -0.9375 | 0.7625
|  |  | -0.8375 | -1.8375 | 0.4625
|  |  | -1.0375 | -2.4375 | -0.0375
|  |  | -1.2375 | 1.3625 | 0.6625
|  |  | -0.2375 | 0.9625 | -1.4375
|  |  | 0.1625 | -0.9375 | 0.3625
|  |  | 1.0625 | -0.6375 | -1.1375
|  |  | 1.1625 | 1.6625 | 3.4625
|  |  | 1.6625 | 0.4625 | -1.0375
|  | (xijkl-x_)^2 | 4.6764 | 0.068906 | 6.0639
|  |  | 0.74391 | 4.6764 | 1.0764
|  |  | 7.4939 | 0.43891 | 0.28891
|  |  | 3.7539 | 0.0039062 | 0.43891
|  |  | 2.1389 | 0.70141 | 1.5314
|  |  | 4.1514 | 0.54391 | 2.0664
|  |  | 0.11391 | 0.11391 | 3.3764
|  |  | 2.0664 | 3.0189 | 10.4814
|  |  | 0.92641 | 11.3064 | 19.0314
|  |  | 0.21391 | 0.43891 | 0.19141
|  |  | 9.2264 | 2.0664 | 4.1514
|  |  | 3.0189 | 1.3514 | 2.6814
|  |  | 3.4689 | 11.3064 | 2.7639
|  |  | 0.19141 | 0.026406 | 30.6639
|  |  | 4.1514 | 0.40641 | 2.0664
|  |  | 5.1189 | 0.31641 | 1.2939
|  |  | 7.0889 | 2.0664 | 3.1064
|  |  | 0.31641 | 0.87891 | 6.5664
|  |  | 10.0014 | 1.8564 | 0.92641
|  |  | 0.43891 | 1.5314 | 0.19141
|  |  | 0.13141 | 2.4414 | 0.19141
|  |  | 1.7889 | 0.0014063 | 0.068906
|  |  | 0.018906 | 1.2939 | 1.3514
|  |  | 1.1289 | 0.87891 | 0.58141
|  |  | 0.70141 | 3.3764 | 0.21391
|  |  | 1.0764 | 5.9414 | 0.0014063
|  |  | 1.5314 | 1.8564 | 0.43891
|  |  | 0.056406 | 0.92641 | 2.0664
|  |  | 0.026406 | 0.87891 | 0.13141
|  |  | 1.1289 | 0.40641 | 1.2939
|  |  | 1.3514 | 2.7639 | 11.9889
|  |  | 2.7639 | 0.21391 | 1.0764
[6 empty] | 263.465 | =ΣΣΣΣ(xijkl-x_)^2 = SSt
|  | 平方和 | SSp = qrnΣ(i=1～p)(xi_-x_)2 = | [5 empty] | 5.415
|  |  | SSq = rnΣ(i=1～p)Σ(j=1～r)(xij_-xi_)2 = | [5 empty] | 25.0883
|  |  | SSr = nΣ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)(xijk_-xij_)2 = | [5 empty] | 114.4217
|  |  | SSe = Σ(i=1～p)Σ(j=1～q)Σ(k=1～r)Σ(l=1～n)(xijkl-xijk_)2 = | [5 empty] | 118.54
|  |  | SSt = ΣΣΣΣ(xijkl-x_)^2 = | [5 empty] | 263.465
|  |  | SSt_CF = ΣΣΣΣxijkl^2 - CF = | [5 empty] | 263.465
|  |  | SStotal = SSp + SSq + SSr + SSe = | [5 empty] | 263.465
|  | 自由度 | fp = p-1 = | [5 empty] | 1
|  |  | fq = p(q-1) = | [5 empty] | 6
|  |  | fr = pq(r-1) = | [5 empty] | 24
|  |  | fe = pqr(n-1) = | [5 empty] | 64
|  |  | ft = pqrn-1 = | [5 empty] | 95
|  | 平均平方 | MSp = SSp/fp = | [5 empty] | 5.415
|  |  | MSq = SSq/fq = | [5 empty] | 4.1814
|  |  | MSr = SSr/fr = | [5 empty] | 4.7676
|  |  | MSe = SSe/fe = | [5 empty] | 1.8522
|  |  | MSt = SSt/ft = | [5 empty] | 2.7733
|  | F値 | Fp = MSp/MSq = | [5 empty] | 1.295
|  |  | Fq = MSq/MSr = | [5 empty] | 0.87705
|  |  | Fr = MSr/MSe = | [5 empty] | 2.574

## Sheet2
1,2-ジクロロプロパン：メタノール溶媒・1000ppm (生データ：12DCP-m-h、解析用に並べ替えたデータ：A12DCP-m-h）
ファイル名：三段分岐 v.4.3 （三段枝分かれ分析自動計算システム） by Shigemitsu Shin <2002/05/21>
要因 | 平方和 | 自由度 |  | 平均平方 |  | 平均平方の期待値 |  |  | Ｆ値
i | SSp | fp = p - 1 |  | MSp = SSp/fp |  | σe2+nσr2+nrσq2+nrqσp2 |  |  | Fp = MSp/MSq
j | SSq | fq = p(q - 1) |  | MSq = SSq/fq |  | σe2+nσr2+nrσq2 |  |  | Fq = MSq/MSr
k | SSr | fr = pq(r - 1) |  | MSr = SSr/fr |  | σe2+nσr2 |  |  | Fr = MSr/MSe
l | SSe | fe = pqr(n - 1) |  | MSe = SSe/fe |  | σe2
総変動 | SSt | ft = pqrn - 1 |  | MSt = SSt/ft
計算結果（ANOVA）
要因 | 平方和 | 自由度 | 平均平方 | F値 | 有意確率 | 5%F境界値
日間変動 | 5.415 | 1 | 5.415 | 1.295 | 0.29852 | 5.9874
調製間変動 | 25.0883 | 6 | 4.1814 | 0.87705 | 0.52628 | 2.5082
アンプル間変動 | 114.4217 | 24 | 4.7676 | 2.574 | 0.0013997 | 1.6886
測定誤差変動 | 118.54 | 64 | 1.8522
総変動 | 263.465 | 95 | 2.7733
分散と平均の推定値
日間変動分散 σp2^ = (MSp-MSq)/nrq = |  |  |  |  | 0.0257
調製間変動分散 σq2^ = (MSq-MSr）/nr = |  |  |  |  | -0.048848 | → 0
アンプル間変動分散 σr2^ = (MSr-MSe)/n = |  |  |  |  | 0.97179
測定誤差変動分散 σe2^ = MSe = |  |  |  |  | 1.8522
総分散 σ2^ = σp2^+σq2^+σr2^+σe2^ = |  |  |  |  | 2.8497
総平均 x_ = μ^ = |  |  |  |  | 1000.0375
jcss校正時の値付けの標準不確かさ（ただし、p' = 1, q' = 1, r' = 1, n' = 3 とする） | [6 empty] | 相対値（％）
日間変動の標準不確かさ up = √(σp2^/p') = |  |  |  |  | 0.16031 |  | 0.016031 | %
調製間変動の標準不確かさ uq = √(σq2^/q'p') = |  |  |  |  | 0 |  | 0 | %
アンプル間変動の標準不確かさ ur = √(σr2^/r'q'p') = |  |  |  |  | 0.9858 |  | 0.09858 | %
測定誤差変動の標準不確かさ ue = √(σe2^/n'r'q'p') = |  |  |  |  | 0.78575 |  | 0.078575 | %
合成標準不確かさ ug = √(up2+uq2+ur2+ue2) = |  |  |  |  | 1.2708 |  | 0.12708 | %
純度の標準不確かさ uPur = | [6 empty] | 0.015 | %
溶媒の標準不確かさ uSol = [(limit/1000-0)/√12]/呼称濃度*100 = | [6 empty] | 0.028868 | %
jcss校正時の値付けの合成標準不確かさ u = √(ug2+uPur2+uSol2) = | [6 empty] | 0.13118 | %
jcss校正時の値付けの拡張不確かさ（包含係数 k = 2 とする） U = ku = | [6 empty] | 0.26235 | %

## Sheet3
1 | 1 | 1 | 1002.2
1 | 1 | 1 | 1000.3
1 | 1 | 1 | 1002.5
1 | 1 | 2 | 1000.9
1 | 1 | 2 | 1002.2
1 | 1 | 2 | 999
1 | 1 | 3 | 997.3
1 | 1 | 3 | 1000.7
1 | 1 | 3 | 999.5
1 | 1 | 4 | 998.1
1 | 1 | 4 | 1000.1
1 | 1 | 4 | 1000.7
1 | 2 | 1 | 1001.5
1 | 2 | 1 | 999.2
1 | 2 | 1 | 998.8
1 | 2 | 2 | 998
1 | 2 | 2 | 999.3
1 | 2 | 2 | 998.6
1 | 2 | 3 | 999.7
1 | 2 | 3 | 999.7
1 | 2 | 3 | 998.2
1 | 2 | 4 | 998.6
1 | 2 | 4 | 998.3
1 | 2 | 4 | 996.8
1 | 3 | 1 | 1001
1 | 3 | 1 | 1003.4
1 | 3 | 1 | 1004.4
1 | 3 | 2 | 1000.5
1 | 3 | 2 | 1000.7
1 | 3 | 2 | 999.6
1 | 3 | 3 | 997
1 | 3 | 3 | 998.6
1 | 3 | 3 | 998
1 | 3 | 4 | 998.3
1 | 3 | 4 | 1001.2
1 | 3 | 4 | 998.4
1 | 4 | 1 | 1001.9
1 | 4 | 1 | 1003.4
1 | 4 | 1 | 1001.7
1 | 4 | 2 | 999.6
1 | 4 | 2 | 1000.2
1 | 4 | 2 | 994.5
1 | 4 | 3 | 998
1 | 4 | 3 | 999.4
1 | 4 | 3 | 998.6
1 | 4 | 4 | 1002.3
1 | 4 | 4 | 1000.6
1 | 4 | 4 | 998.9
2 | 1 | 1 | 1002.7
2 | 1 | 1 | 998.6
2 | 1 | 1 | 1001.8
2 | 1 | 2 | 1000.6
2 | 1 | 2 | 999.1
2 | 1 | 2 | 1002.6
2 | 1 | 3 | 1003.2
2 | 1 | 3 | 1001.4
2 | 1 | 3 | 1001
2 | 1 | 4 | 1000.7
2 | 1 | 4 | 998.8
2 | 1 | 4 | 999.6
2 | 2 | 1 | 1000.4
2 | 2 | 1 | 1001.6
2 | 2 | 1 | 999.6
2 | 2 | 2 | 998.7
2 | 2 | 2 | 1000
2 | 2 | 2 | 1000.3
2 | 2 | 3 | 999.9
2 | 2 | 3 | 998.9
2 | 2 | 3 | 1001.2
2 | 2 | 4 | 1001.1
2 | 2 | 4 | 999.1
2 | 2 | 4 | 1000.8
2 | 3 | 1 | 999.2
2 | 3 | 1 | 998.2
2 | 3 | 1 | 1000.5
2 | 3 | 2 | 999
2 | 3 | 2 | 997.6
2 | 3 | 2 | 1000
2 | 3 | 3 | 998.8
2 | 3 | 3 | 1001.4
2 | 3 | 3 | 1000.7
2 | 3 | 4 | 999.8
2 | 3 | 4 | 1001
2 | 3 | 4 | 998.6
2 | 4 | 1 | 1000.2
2 | 4 | 1 | 999.1
2 | 4 | 1 | 1000.4
2 | 4 | 2 | 1001.1
2 | 4 | 2 | 999.4
2 | 4 | 2 | 998.9
2 | 4 | 3 | 1001.2
2 | 4 | 3 | 1001.7
2 | 4 | 3 | 1003.5
2 | 4 | 4 | 1001.7
2 | 4 | 4 | 1000.5
2 | 4 | 4 | 999